Р Е Ц Е Н З И Я

на дипломната работа на Иван Валериев Иванов,

спец. ФЯЕЧ, ФН:160376

за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“

на тема:

Калибровка по ефективност на полупроводников HPGe детектор в лаб. Експериментална ядрена физика (измерване на специфична активност на реакторни корпусни стомани)

от д-р Страхил Георгиев, гл. ас. в кат. Атомна физика

Полупроводниковите детектори от свръхчист германий (HPGe) са широко използвани за гама-спектрометричен анализ поради добрата си разделителна способност. За да бъде използван за количествен гама-спектрометричен анализ, всеки детектор (вкл. и тези от HPGe) трябва да бъде калибриран по ефективност, поради енергийната зависимост на процесите на взаимодействие на гама-квантите с веществото. Това прави настоящата дипломна работа важна за по-нататъшното използване на калибрирания HPGe детектор за прецизен гама-спектрометричен анализ.

Представената ми за рецензиране дипломна работа е написана на 43 страници, съдържа 40 фигури и 7 таблици, като са цитирани 16 литературни източника. Работата е разделена на 5 части.

В частта “Увод” на кратко е обоснована необходимостта от калибриране по ефективност на изследвания детектор и са разгледани различни подходи за това. Формулирана е целта на дипломната работа: Да се установят моментните характеристики на детектора, да се сравнят с тези от преди сериозен ремонт на детектора и да се проведат някои гама-спектрометрични измервания по една от докторантските програми, разработвани в катедра Атомна физика.

Втората, „Обзорна“ част, е разделена на 8 подчасти засягащи различни аспекти от ядрената физика като, по мое мнение, много малка част е посветена на калибрирането по ефективност.

В третата, „Експериментална“ част е представена експерименталната установка, свързана с HPGe-детектор, обект на дипломната работа, както и промените в параметрите на детекторната система след ремонта и връзката им с ефективността на детектора. Описана е в детайли и установка за Мьосбауерови спектрометрични измервания.

В частта “Оригинални резултати и обсъждане” са описани условията на калибриране на детектора за геометрия „точков източник“ на разстояние 10см и 25см от челото на детектора и са представени резултатите от калибрирането. Изследвани са разделителната способност, относителната ефективност и съотношението „пик към Комптъново плато“ и са сравнени с тези отпреди ремонта. Представени са и резултати от Мьосбауеров и гама-спектрометричен анализ на проби от реакторни корпусни стомани. Благодарение на гама-спектрометричния анализ е установена техническа грешка, свързана с обозначенията на пробите, която потенциално би довела до компрометиране на по-нататъшните изследвания на тези образци.

Петата част е заключение, където е обобщено направеното и са представени изводи.

Изложението на дипломната работа в „Обзорната“ част е фрагментирано и непълно, докато в частта “Оригинални резултати и обсъждане” е съществено по-последователно и задълбочено. Срещат се доста неточности в терминологията и жаргонни изрази като напр.: „радиационно излъчване“, „излъчване на гама-лъчение“, „…източници на неутрони за производството на такива гама лъчи…“ „Ефективността се дефинира като отношение на погълнатите чрез фотоефект гама-кванти към броя на попадналите в чувствителния обем.“ и др. Липсва номерация на формулите, а литературата не е подредена в реда на цитиране. Всичко това създава усещане за прибързаност при крайното оформяне на дипломната работа.

Имам следните въпроси към дипломанта:

1. Като коментирате фигура 29, казвате че по-нататък „игнорирате“ точки 1, 16 и 21 поради голямото им отклонение от линейната апроксимация, а за фигура 32 – точките 1 и 16? Имате ли обяснение: 1. Защо тези точки се „отклоняват“ и 2. Защо точката 21 се отклонява само в единия случай?

2. Очаквате ли да има връзка между ефективностите за двете разстояния и, ако очаквате, наблюдава ли се такава?

3. На стр. 8 показвате две ядрени реакции, за които казвате, че при едната полученото възбудено ядро е с малко време на живот на възбуденото състояние, поради което излъчва гама-квант в полет и се наблюдава Доплерово уширяване на гама-линията, а при другото – времето на живот е достатъчно дълго и не се наблюдава такова уширяване. Можете ли да кажете какъв е критерия за дълго време на живот в този случай? При някой от другите процеси за получаване на гама-кванти, който сте разгледали, наблюдава ли се подобно Доплерово уширяване?

В заключение, препоръчвам на уважаемата комисия да допусне дипломанта Иван Валериев Иванов до защита и да оцени работата му по достойнство.

София					                             	        Рецензент:

24.03.2021 г.                                                                           /гл. ас. д-р Страхил Георгиев/